Note : le laboratoire se réfèrera au tableau du § 8 du document Cofrac SH GTA 04 rev 02 pour connaître les paramètres à déterminer dans le cadre d'une vérification sur site (portée A) ou d’une validation (portée B) et complètera une fiche par examen de biologie médicale

EXAMEN DE BIOLOGIE MEDICALE

Identification du paramètre (comme identifié dans la liste détaillée des examens) : ………………………………………………………………………..

Processus simple ; Processus complexe (nombre de sous-processus : …)

| DESCRIPTION DU PROCESSUS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sous-processus 1 | Éléments à vérifier (argumentation) | Modalités de vérification/validation : |  |
|  |  |  | - Répétabilité |
|  |  |  | - Fidélité intermédiaire |
|  |  |  | - Variabilité inter-opérateurs |
|  |  |  | - Justesse |
|  |  |  | - Exactitude |
|  |  |  | - Sensibilité et spécificité analytique |
|  |  |  | - Incertitudes |
|  |  |  | - Etendue de mesure |
|  |  |  | - Comparaison de méthodes |
|  |  |  | - Interférences |
|  |  |  | - Contamination |
|  |  |  | - Robustesse et fiabilité des réactifs |
|  |  |  | - Intervalle de référence |
| Sous-processus 2 | Éléments à vérifier (argumentation) | Modalités de vérification/validation : |  |
|  |  |  | - Répétabilité |
|  |  |  | - Fidélité intermédiaire |
|  |  |  | - Variabilité inter-opérateurs |
|  |  |  | - Justesse |
|  |  |  | - Exactitude |
|  |  |  | - Sensibilité et spécificité analytique |
|  |  |  | - Incertitudes |
|  |  |  | - Etendue de mesure |
|  |  |  | - Comparaison de méthodes |
|  |  |  | - Interférences |
|  |  |  | - Contamination |
|  |  |  | - Robustesse et fiabilité des réactifs |
|  |  |  | - Intervalle de référence |
| Sous-processus … |  |  |  |

Pour chaque étape, le laboratoire procèdera à la vérification / validation des items attendus, et dupliquera autant que de besoin les pages 2 à 8 (évaluation des performances de la méthode) du présent document. Si un autre élément du processus lui semble critique, il devra vérifier / valider cette étape et le préciser dans la conclusion argumentée. C’est cette vérification qui lui permettra de maitriser ce point critique.

Argumentaire (le cas échéant) :

SOUS-PROCESSUS N : titre

Portée A ; Portée B (à justifier)

| DESCRIPTION DE LA METHODE |  |
| --- | --- |
| Analyte / Mesurande : | Cf. §6.2. du SH GTA 04 |
| Principe de la Méthode : | Cette information est retrouvée sous le terme de « principe général des techniques » dans le SH INF 50 (colonne « principe de la méthode ») |
| Type d'échantillon primaire : | Préciser la matrice : urine, sang total, sérum, plasma, ADN, tissu congelé/fixé … |
| Type de récipient, additifs : | Préciser le type de contenant : tube/additif/présence ou non d’un séparateur, flacon/milieux de transport, écouvillon… |
| Prétraitement de l'échantillon : | Modalités de prétraitement de l'échantillon (centrifugation, dilution, acidification, alcalinisation, extraction …) : |
| Unités : | Mode d’expression du résultat (unités, ratio, …) |
| Critères d’interprétation : | Intervalles de référence : origine et définition par critères démographiques ; valeurs seuils, … |
| Marquage CE (Oui/Non) : | Préciser ce qui relève du marquage CE |
| Codage C.N.Q. (s'il existe) : | Consulter le site de l’ANSM pour l’année en cours et pour les années précédentes |
| Equipement (instrument, analyseur, etc.) : | Marque, modèle, référence |
| Référence du (des) réactif(s) : | Référence fournisseur, version notice |
| Matériau d'étalonnage (références) : | Raccordement métrologique |
| Type d'étalonnage, nombre de niveaux et valeurs : | Type d'étalonnage (linéaire, non linéaire), préciser le nombre de niveaux et les valeurs des niveaux |

| MISE EN ŒUVRE |  |
| --- | --- |
| Opérateur(s) formé(s) ayant participé à la vérification/validation de méthode : | Identité des principaux opérateurs du laboratoire |
| Procédure de vérification/validation - mode opératoire : | Référence et version de la procédure utilisée |
| Procédure de gestion de la portée flexible : | Référence et version de la procédure utilisée |
| Période d’étude : | Préciser Du : xx/xx/xx au xx/Xx/xx préciser si reprise des résultats antérieurs |
| Date de 1ère utilisation : | Préciser xx/xx/xx (mise en route de l’automate) |

| MAITRISE DES RISQUES (le laboratoire adaptera les points critiques à maîtriser à partir du tableau ci-dessous pour chaque paramètre vérifié/validé) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5M | Points critiques | Echelle de criticité | Eléments à maîtriser | Moyens de maitrise (formation du personnel, vérification expérimentale, jeux d’essai, …) / Documents (procédure, instruction, enregistrement, …) avec les références du SMQ du laboratoire |
| Matière (échantillons) | Identité |  | Formation et information du personnel | Procédure d’identitovigilance du laboratoire |
|  | Préparation du patient |  | Information des patients et préleveurs | Instructions de prélèvement |
|  | Type de contenants |  | Formation des préleveurs | Instructions de prélèvement Critères d’acceptation/de refus |
|  | Nature et volume de l’échantillon |  | Contrôle à réception |  |
|  | Délai et température avant traitement analytique |  | Gestion logistique (navettes, enceintes de transport) |  |
|  | Prétraitement : centrifugation, … |  | Conditions de centrifugation, … | Critères de centrifugation |
|  | Interférences |  | Formation des préleveurs Contrôle à réception | Instruction de formation du personnel |
| Milieu | Conditions de conservation des échantillons (t°, …) |  | Métrologie/suivi des enceintes | Instructions de conservation Enregistrements métrologiques |
|  | Conditions de conservation et d’utilisation des réactifs (t°, …) |  |  |  |
|  | Exigences environnementales pour le matériel ou l’opérateur |  | Conditions environnementales (statiques et/ou dynamiques dans le temps) Lecture à la lumière du jour | Exigences / manuel d’utilisation du fournisseur Enregistrements des conditions environnementales |
| Matériel (équipements) | Qualité de l’eau |  | Mesure de la résistivité / stérilité | Traçabilité des vérifications |
|  | Surveillance des dérives |  | Périodicité des maintenances Maîtrise des équipements (suivi métrologique, raccordement, …) | Enregistrements des maintenances Traçabilité métrologique, CIQ/EEQ |
|  | Contamination |  | Respect des conditions opératoires du fournisseur | Bibliographie et/ou enregistrement de l’essai sur site |
|  | Informatique embarquée |  | Paramétrage, étalonnage, connexions, archivage des données, … | Enregistrements des jeux d’essai |
| Matériel (réactifs) | Conservation et conditions d’utilisation |  | Métrologie des enceintes (cartographie et suivi des températures) | Fiches fournisseur Traçabilité métrologique |
|  | Gestion des stocks |  | Acceptation à réception des réactifs Gestion des stocks | Procédure de gestion des stocks (y compris acceptation à chaque livraison) |
|  | Reconstitution des réactifs, étalons, contrôles |  | Métrologie des pipettes Respect du mode opératoire de reconstitution et gestion des stocks (y compris acceptation) | Traçabilité métrologique Instructions de reconstitution |
| Méthode | Limites de la méthode (détection, quantification, linéarité, interférences, …) |  | Limite de détection, limite de quantification, linéarité, interférences, … Sensibilité, spécificité | Voir SH GTA 04 §8.6.1.7 |
|  | Causes d’incertitude de mesure |  | Calcul des incertitudes de mesure (non quantifiable pour les méthodes qualitatives) | Voir SH GTA 04 §8.6.1.5 |
| Main d’œuvre (Personnel) | Compétence et maintien de compétence du personnel |  | Formation et évaluation des compétences du personnel, plan de formation Disponibilité du personnel pour assurer le respect de la procédure (par exemple tests à lecture subjective) | Enregistrements des compétences du personnel Traçabilité de l’occupation des postes de travail |

EVALUATION DES PERFORMANCES DE LA METHODE

Préciser le type et référence d'échantillon (échantillon contrôle, pool de sérum, …) : …………….

| REPETABILITE Applicable ; non applicable (à justifier) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Echantillons | Nombre de valeurs (N) | Moyenne | Ecart-type | CV (%) | CV (%) fournisseur | CV (%) retenu par le laboratoire (cf. source) | Conclusion |
| Type de matrice (plasma, sérum, CIQ, niveaux…) |  |  |  |  |  |  |  |

Argumentaire de la conclusion :

| FIDELITE INTERMEDIAIRE Applicable ; non applicable (à justifier) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Echantillons | Nombre de valeurs (N) | Moyenne | Ecart-type | CV (%) | CV (%) fournisseur | CV (%) retenu par le laboratoire (cf. source4) | Conclusion5 |
| Type de matrice (plasma, sérum, CIQ, niveaux…) |  |  |  |  |  |  |  |

Argumentaire de la conclusion :

| VARIABILITE INTER-OPERATEURS Applicable ; non applicable |  |
| --- | --- |
| Opérateur évalué 1 | Essai sur site – résultats de la variabilité |
| Opérateur évalué 2 |  |
| … |  |

Argumentaire de la conclusion :

| JUSTESSE (à partir des CIQ externalisés) Applicable ; non applicable (à justifier) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Echantillons | Nombre de valeurs (N) | Valeurs Labo | Cible (groupe de pairs) | Biais (%) /groupe de pairs | Moyenne générale (toutes techniques) | Biais (%) / moyenne générale | Biais (%) Limite4 | Conclusion5 |
| Echantillon CIQ niveau 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Echantillon CIQ niveau 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Argumentaire de la conclusion :

| EXACTITUDE (à partir des contrôles externes ponctuels : EEQ/CNQ) Contrôles quantitatifs ; Contrôles qualitatifs |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Echantillons | Valeur Labo | Cible (groupe de pairs) | Cible (toutes techniques) | Biais (%) / groupe de pairs | Biais (%) / toute technique | Biais (%) limite4 | Conclusion5 |
|  |  |  |  | A renseigner pour les contrôles quantitatifs |  |  |  |

Argumentaire de la conclusion :

| SENSIBILITE et SPECIFICITE ANALYTIQUE (étude expérimentale indispensable en portée B) (étude expérimentale possible si pertinente en portée A) Applicable ; non applicable (à justifier) |  |
| --- | --- |
| Vrais positifs | Spécificité, sensibilité, VPN, VPP |
| Faux positifs |  |
| Vrais négatifs |  |
| Faux négatifs |  |

Argumentaire de la conclusion :

| INCERTITUDE DE MESURE (niveaux, choix du mode de calcul, interprétation) : Méthodologie choisie : analyse des risques (absence d’interférence résiduelle) ; calcul |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Incertitudes calculées | Exigence de performances |
| Mode de calcul (cf. SH GTA 14) : | Formule utilisée | Référence |
| Quantification de l'incertitude (niveau 1) : | Niveau 1 en valeur absolue ± U ou Niveau 1 en valeur absolue ± U% | Exigences en fidélité, justesse et incertitude |
| Quantification de l'incertitude (niveau 2) : | Niveau 2 en valeur absolue ± U ou Niveau 2 en valeur absolue ± U% | Exigences en fidélité, justesse et incertitude |
| Quantification de l'incertitude (niveau xxx) : | Niveau xxx en valeur absolue ± U ou Niveau xxx en valeur absolue ± U% | Exigences en fidélité, justesse et incertitude |

Argumentaire de la conclusion (impact sur la zone décisionnelle ?) :

| LIMITE DE DETECTION (étude expérimentale indispensable en portée B) (étude expérimentale possible si pertinente en portée A) Applicable ; non applicable |  |
| --- | --- |
| Limite de détection : | LD trouvée ou référence bibliographique |

Argumentaire de la conclusion :

| COMPARAISON DE METHODES : Applicable ; non applicable (à justifier) |  |
| --- | --- |
| Données bibliographiques (fournisseurs, publications,…) : | Références méthodes |
| Méthode précédente, autre méthode utilisée dans le laboratoire, appareil en miroir ou back-up, EBMD : | Appareils en miroir : préciser les références des appareils comparés |
| Nombre de mesures : | Préciser le nombre de mesures |
| Intervalle de comparaison adaptée à l’étendue des mesures du laboratoire : | Préciser les valeurs minimum et maximum de l’étendue des mesures |
| Méthode d'exploitation des résultats : | Droite des moindres rectangles, moindres carrés, passing et bablok … |
| Equation de la droite de régression : | Y = ax + b |
| Diagramme des différences et/ou des rapports : | Indiquer le nombre de déviants après les avoir vérifiés et documentés |

Argumentaire de la conclusion :

| ETENDUE DE MESURE (étude expérimentale indispensable en portée B) (étude expérimentale possible si pertinente en portée A pour : troponine, micro albumine, plaquettes, PSA, TSH, …) Applicable ; non applicable (à justifier) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Limite de détection : | Etude bibliographique (sources et valeurs) | Etude expérimentale (valeurs) |
| Limite de quantification : | Etude bibliographique (sources et valeurs) | Etude expérimentale (valeurs) |
| Limite supérieure de linéarité : | Etude bibliographique (sources et valeurs) | Etude expérimentale (valeurs) |

Argumentaire de la conclusion :

| INTERFERENCES (étude expérimentale indispensable en portée B) (étude expérimentale possible si pertinente en portée A pour : Hémolyse, turbidité, bilirubine, médicaments, … - à prendre en compte dans les facteurs de variabilité - à évaluer si nécessaire) Applicable ; non applicable (à justifier) |  |
| --- | --- |
| Hémolyse | Préciser les données fournisseur ou essai de surcharge (module LIH) |
| Turbidité | Préciser les données fournisseur ou essai de surcharge (module LIH) |
| Bilirubine, ictère | Préciser les données fournisseur ou essai de surcharge (module LIH) |
| Médicaments | Préciser les données fournisseur ou essai de surcharge |
| … | Préciser les données fournisseur ou essai de surcharge |

Argumentaire de la conclusion :

| CONTAMINATION (étude expérimentale indispensable en portée B) (étude expérimentale possible si pertinente en portée A pour les paramètres sensibles) Applicable ; non applicable (à justifier) |  |
| --- | --- |
| Inter échantillon pour les paramètres sensibles (par exemple Ag HBS, βHCG, …) : | Préciser les données fournisseur ou essai de surcharge |
| Inter réactif si nécessaire (par exemple : LDH et ALAT, cholestérol et phosphate, lipase et triglycérides, …) : | Préciser les données fournisseur ou essai sur site |

Argumentaire de la conclusion :

| ROBUSTESSE et STABILITE des REACTIFS (étude expérimentale indispensable en portée B) (étude expérimentale possible si pertinente en portée A pour les paramètres sensibles) Applicable ; non applicable (à justifier) |  |
| --- | --- |
| Paramètres sensibles testés (t°, pH, position sur un support, …) | Préciser les données fournisseur ou essai sur site |
| Stabilité des réactifs après ouverture, embarqués, … | Préciser les données fournisseur ou essai sur site |

Argumentaire de la conclusion :

| INTERVALLES de REFERENCE et/ou valeurs seuils en fonction des données démographiques (étude expérimentale indispensable en portée B) Applicable ; non applicable |  |
| --- | --- |
| Valeurs de référence | Préciser les données fournisseur ou essai sur site |

Argumentaire de la conclusion :

DECLARATION d’APTITUDE

Conclusion : méthode conforme utilisée à partir du ../../…. Autorisée par : Signature

SOUS-PROCESSUS 2 : titre

Portée A ; Portée B (à justifier)

| DESCRIPTION DE LA METHODE |  |
| --- | --- |
| Analyte / Mesurande : | Cf. §6.2.2. du SH GTA 04 |
| Principe de la Méthode : | Cette information est retrouvée sous le terme de « principe général des techniques » dans le SH INF 50 (colonne « principe de la méthode ») |
| Type d'échantillon primaire : | Préciser la matrice : urine, sang total, sérum, plasma, ADN, tissu congelé/fixé … |
| Type de récipient, additifs : | Préciser le type de contenant : tube/additif/présence ou non d’un séparateur, flacon/milieux de transport, écouvillon… |
| Prétraitement de l'échantillon : | Modalités de prétraitement de l'échantillon (centrifugation, dilution, acidification, alcalinisation, extraction …) : |
| Unités : | Mode d’expression du résultat (unités, ratio, …) |
| Critères d’interprétation : | Intervalles de référence : origine et définition par critères démographiques ; valeurs seuils, … |
| Marquage CE (Oui/Non) : | Préciser ce qui relève du marquage CE |
| Codage C.N.Q. (s'il existe) : | Consulter le site de l’ANSM, pour l’année en cours et pour les années précédentes |
| Equipement (instrument, analyseur, etc.) : | Marque, modèle, référence |
| Référence du réactif : | Référence fournisseur, version notice |
| Matériau d'étalonnage (références) : | Raccordement métrologique |
| Type d'étalonnage, nombre de niveaux et valeurs : | Type d'étalonnage (linéaire, non linéaire), préciser le nombre de niveaux et les valeurs des niveaux |

| MISE EN ŒUVRE |  |
| --- | --- |
| Opérateur(s) formé(s) ayant participé à la vérification/validation de méthode : | Identité des principaux opérateurs du laboratoire |
| Procédure de vérification/validation - mode opératoire : | Référence et version de la procédure utilisée |
| Procédure de gestion de la portée flexible : | Référence et version de la procédure utilisée |
| Période d’étude : | Préciser Du : xx/xx/xx au xx/Xx/xx Préciser si reprise des résultats antérieurs |
| Date de 1ère utilisation : | Préciser xx/xx/xx (mise en route de l’automate) |

| MAITRISE DES RISQUES (le laboratoire adaptera les points critiques à maîtriser à partir du tableau ci-dessous pour chaque paramètre vérifié/validé) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5M | Points critiques | Echelle de criticité | Eléments à maîtriser | Moyens de maitrise (formation du personnel, vérification expérimentale, jeux d’essai, …) / Documents (procédure, instruction, enregistrement, …) |
| Matière (échantillons) | Identitovigilance |  | Formation du personnel | Procédure d’identitovigilance du laboratoire |
|  | Préparation du patient |  | Information des patients et préleveurs | Instructions de prélèvement |
|  | Type de contenants |  | Formation des préleveurs | Instructions de prélèvement Critères d’acceptation/de refus |
|  | Nature et volume de l’échantillon |  | Contrôle à réception |  |
|  | Délai et température avant traitement analytique |  | Gestion logistique (navettes, enceintes de transport) |  |
|  | Prétraitement : centrifugation, … |  | Conditions de centrifugation, … | Critères de centrifugation |
|  | Interférences |  | Formation des préleveurs Contrôle à réception | Instruction de formation du personnel |
| Milieu | Conditions de conservation des échantillons (t°, …) |  | Métrologie/suivi des enceintes | Instructions de conservation Enregistrements métrologiques |
|  | Conditions de conservation et d’utilisation des réactifs (t°, …) |  |  |  |
|  | Exigences environnementales pour le matériel |  | Suivi des conditions environnementales | Exigences / manuel d’utilisation du fournisseur Enregistrements des conditions environnementales |
| Matériel (équipements) | Qualité de l’eau |  | Mesure de la résistivité / stérilité | Traçabilité des vérifications |
|  | Surveillance des dérives |  | CIQ/EEQ Maintenance/métrologie des équipements | Enregistrements des maintenances |
|  | Contamination |  | Respect des conditions opératoires du fournisseur | Bibliographie et/ou enregistrement de l’essai sur site |
|  | Informatique embarquée (paramétrage, étalonnage, connexions, archivage des données) |  | Jeux d’essais | Enregistrements des jeux d’essai |
| Matériel (réactifs) | Conservation et conditions d’utilisation |  | Métrologie des enceintes (cartographie et suivi des températures) | Fiches fournisseur |
|  | Acceptation à réception des réactifs, gestion des stocks |  | Gestion des stocks | Procédure de gestion des stocks (y compris acceptation) |
|  | Reconstitution des réactifs, étalons, contrôles |  | Métrologie des pipettes et gestion des stocks (y compris acceptation) | Instructions de reconstitution |
| Méthode | Limites de la méthode (détection, quantification, linéarité, interférences, …) |  | Bibliographie et/ou essai sur site | Documents fournisseur, résultats des essais |
|  | Causes d’incertitude de mesure |  | Calculs Non quantifiables en méthode qualitative | Enregistrement de l’essai sur site (cf. SH GTA 14) Bibliographie |
| Main d’œuvre (Personnel) | Compétence et maintien de compétence du personnel |  | Procédure formation/habilitation du personnel, plan de formation | Enregistrements d’habilitation du personnel |

EVALUATION DES PERFORMANCES DE LA METHODE

Préciser le type et référence d'échantillon (échantillon contrôle, pool de sérum, …) : …………….

| REPETABILITE Applicable ; non applicable (à justifier) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Echantillons | Nombre de valeurs (N) | Moyenne | Ecart-type | CV (%) | CV (%) fournisseur | CV (%) retenu par le laboratoire (cf. source) | Conclusion |
| Type de matrice (plasma, sérum, CIQ, niveaux…) |  |  |  |  |  |  |  |

Argumentaire de la conclusion :

| FIDELITE INTERMEDIAIRE Applicable ; non applicable (à justifier) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Echantillons | Nombre de valeurs (N) | Moyenne | Ecart-type | CV (%) | CV (%) fournisseur | CV (%) retenu par le laboratoire (cf. source4) | Conclusion5 |
| Type de matrice (plasma, sérum, CIQ, niveaux…) |  |  |  |  |  |  |  |

Argumentaire de la conclusion :

| VARIABILITE INTER-OPERATEURS Applicable ; non applicable |  |
| --- | --- |
| Opérateur évalué 1 | Essai sur site – résultats de la variabilité |
| Opérateur évalué 2 |  |
| … |  |

Argumentaire de la conclusion :

| JUSTESSE (à partir des CIQ externalisés) Applicable ; non applicable (à justifier) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Echantillons | Nombre de valeurs (N) | Valeurs Labo | Cible (groupe de pairs) | Biais (%) /groupe de pairs | Moyenne générale (toutes techniques) | Biais (%) / moyenne générale | Biais (%) Limite4 | Conclusion5 |
| Echantillon CIQ niveau 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Echantillon CIQ niveau 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Argumentaire de la conclusion :

| EXACTITUDE (à partir des contrôles externes ponctuels : EEQ/CNQ) Contrôles quantitatifs ; Contrôles qualitatifs |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Echantillons | Valeur Labo | Cible (groupe de pairs) | Cible (toutes techniques) | Biais (%) / groupe de pairs | Biais (%) / toute technique | Biais (%) limite4 | Conclusion5 |
|  |  |  |  | A renseigner pour les contrôles quantitatifs |  |  |  |

Argumentaire de la conclusion :

| SENSIBILITE et SPECIFICITE ANALYTIQUE (étude expérimentale indispensable en portée B) (étude expérimentale possible si pertinente en portée A) Applicable ; non applicable (à justifier) |  |
| --- | --- |
| Vrais positifs | Spécificité, sensibilité, VPN, VPP |
| Faux positifs |  |
| Vrais négatifs |  |
| Faux négatifs |  |

Argumentaire de la conclusion :

| INCERTITUDE DE MESURE (niveaux, choix du mode de calcul, interprétation) : Méthodologie choisie : analyse des risques (absence d’interférence résiduelle) ; calcul |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Incertitudes calculées | Exigence de performances |
| Mode de calcul (cf. SH GTA 14) : | Formule utilisée | Référence |
| Quantification de l'incertitude (niveau 1) : | Niveau 1 en valeur absolue ± U ou Niveau 1 en valeur absolue ± U% | Exigences en fidélité, justesse et incertitude |
| Quantification de l'incertitude (niveau 2) : | Niveau 2 en valeur absolue ± U ou Niveau 2 en valeur absolue ± U% | Exigences en fidélité, justesse et incertitude |
| Quantification de l'incertitude (niveau xxx) : | Niveau xxx en valeur absolue ± U ou Niveau xxx en valeur absolue ± U% | Exigences en fidélité, justesse et incertitude |

Argumentaire de la conclusion (impact sur la zone décisionnelle ?) :

| LIMITE DE DETECTION (étude expérimentale indispensable en portée B) (étude expérimentale possible si pertinente en portée A) Applicable ; non applicable |  |
| --- | --- |
| Limite de détection : | LD trouvée ou référence bibliographique |

Argumentaire de la conclusion :

| COMPARAISON DE METHODES : Applicable ; non applicable (à justifier) |  |
| --- | --- |
| Données bibliographiques (fournisseurs, publications,…) : | Références méthodes |
| Méthodes comparées : méthode précédente, autre méthode utilisée dans le laboratoire, appareils en miroir ou back-up, EBMD, … | Préciser les références des systèmes comparés |
| Nombre de mesures : | Préciser le nombre de mesures |
| Intervalle de comparaison adaptée à l’étendue des mesures du laboratoire : | Préciser les valeurs minimum et maximum de l’étendue des mesures |
| Méthode d'exploitation des résultats : | Droite des moindres rectangles, moindres carrés, … |
| Equation de la droite de régression : | y = ax + b |
| Exploitation des résultats de comparaison (diagramme de différences, concordance catégorielle) : | Indiquer le nombre de déviants ou de discordants |

Argumentaire de la conclusion :

| ETENDUE DE MESURE (étude expérimentale indispensable en portée B) (étude expérimentale possible si pertinente en portée A pour : troponine, micro albumine, plaquettes, PSA, TSH, …) Applicable ; non applicable (à justifier) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Limite de détection : | Etude bibliographique (sources et valeurs) | Etude expérimentale (valeurs) |
| Limite de quantification : | Etude bibliographique (sources et valeurs) | Etude expérimentale (valeurs) |
| Limite supérieure de linéarité : | Etude bibliographique (sources et valeurs) | Etude expérimentale (valeurs) |

Argumentaire de la conclusion :

| INTERFERENCES (étude expérimentale indispensable en portée B) (étude expérimentale possible si pertinente en portée A pour : Hémolyse, turbidité, bilirubine, médicaments, … - à prendre en compte dans les facteurs de variabilité - à évaluer si nécessaire) Applicable ; non applicable (à justifier) |  |
| --- | --- |
| Hémolyse | Préciser les données fournisseur ou essai de surcharge (module LIH) |
| Turbidité | Préciser les données fournisseur ou essai de surcharge (module LIH) |
| Bilirubine, ictère | Préciser les données fournisseur ou essai de surcharge (module LIH) |
| Médicaments | Préciser les données fournisseur ou essai de surcharge |
| … | Préciser les données fournisseur ou essai de surcharge |

Argumentaire de la conclusion :

| CONTAMINATION (étude expérimentale indispensable en portée B) (étude expérimentale possible si pertinente en portée A pour les paramètres sensibles) Applicable ; non applicable (à justifier) |  |
| --- | --- |
| Inter échantillon pour les paramètres sensibles (par exemple Ag HBS, βHCG, …) : | Préciser les données fournisseur ou essai de surcharge |
| Inter réactif si nécessaire (par exemple : LDH et ALAT, cholestérol et phosphate, lipase et triglycérides, …) : | Préciser les données fournisseur ou essai sur site |

Argumentaire de la conclusion :

| ROBUSTESSE et STABILITE des REACTIFS (étude expérimentale indispensable en portée B) (étude expérimentale possible si pertinente en portée A pour les paramètres sensibles) Applicable ; non applicable (à justifier) |  |
| --- | --- |
| Paramètres sensibles testés (t°, pH, position sur un support, …) | Préciser les données fournisseur ou essai sur site |
| Stabilité des réactifs après ouverture, embarqués, … | Préciser les données fournisseur ou essai sur site |

Argumentaire de la conclusion :

| INTERVALLES de REFERENCE et/ou valeurs seuils en fonction des données démographiques (étude expérimentale indispensable en portée B) Applicable ; non applicable |  |
| --- | --- |
| Valeurs de référence | Préciser les données fournisseur ou essai sur site |

Argumentaire de la conclusion :

DECLARATION d’APTITUDE

Conclusion : méthode conforme utilisée à partir du ../../…. Autorisée par : Signature

Note :

Le types de vérification (bibliographique ou essais) est à indiquer.

L’absence d’applicabilité de certains items (NA) doit être justifiée dans le corps du document.

Indiquer les valeurs de référence si différentes en fonction de l’anticoagulant. Tenir compte du sexe, âge…

A préciser par le laboratoire, par exemple 1 non critique – 5 très critique ;

Sociétés savantes, publications (SFBC, GEHT, EFLM, QUALAB, CLIA…). Préciser la référence utilisée.

Conforme/non conforme

Indiquer les valeurs de référence si différentes en fonction de l’anticoagulant. Tenir compte du sexe, âge…

A préciser par le laboratoire, par exemple 1 non critique – 5 très critique ;

Sociétés savantes, publications (SFBC, GEHT, RICOS, QUALAB, CLIA…). Préciser la référence utilisée.

Conforme/non conforme